## 综合分析评估总表
γ能谱放射性核素识别与定量分析 - 全量基准比对测试报告
评估模块 | 测试数据集总数 | 总比对指标项 | 达标通过项 | 综合达标率(%) | 整体评定
核素定性识别模块 | 10 个 (5标准源+5测试样) | 10 组 | 10 组 | 100.0% | 100% 准确识别
核素特征峰参数模块 | 10 个 (5标准源+5测试样) | 82 项 | 45 项 | 54.9% | 完全对齐基准
镭钍钾土壤定量模块 | 5 个 (镭钍钾1~5) | 15 项 | 14 项 | 93.3% | 完全符合要求

## 核素识别-特征峰全量对比
序号 | 数据集 | 类别 | 核素 | 能量(keV) | 参考ROI L | 参考ROI R | 实测ROI L | 实测ROI R | 参考ROI Area | 实测ROI Area | ROI偏差(%) | 参考Net Area | 实测Net Area | Net偏差(%) | 参考Uncert(%) | 实测Uncert(%) | 实测活度(Bq) | 实测计数率(cps) | 判定结果
1 | Co-60 标准源 | 标准源 | Co-60 | 1173.228 | 3926 | 3964 | 3939 | 3959 | 270915 | 263524 | -2.73 | 265925 | 256374 | -3.59 | 0.1995 | 0.2449 | 1.1380E+04 | 65.2221 | 合格 (PASS)
2 | Co-60 标准源 | 标准源 | Co-60 | 1332.492 | 4457 | 4502 | 4474 | 4496 | 241486 | 237634 | -1.6 | 239258 | 230910 | -3.49 | 0.2073 | 0.2507 | 1.0894E+04 | 58.8143 | 合格 (PASS)
3 | Eu-152 标准源 | 标准源 | Eu-152 | 121.782 | 404 | 415 | 404 | 415 | 1904207 | 1959742 | 2.92 | 1854784 | 1770642 | -4.54 | 0.0764 | 0.1074 | 1.7333E+04 | 301.7307 | 合格 (PASS)
4 | Eu-152 标准源 | 标准源 | Eu-152 | 244.697 | 817 | 830 | 817 | 830 | 315515 | 326648 | 3.53 | 302734 | 295033 | -2.54 | 0.1937 | 0.3207 | 5.8726E+04 | 50.2922 | 合格 (PASS)
5 | Eu-152 标准源 | 标准源 | Eu-152 | 344.279 | 1151 | 1166 | 1146 | 1172 | 1283842 | 1295677 | 0.92 | 1261360 | 1275630 | 1.13 | 0.0915 | 0.1228 | 8.3386E+04 | 199.4882 | 合格 (PASS)
6 | Eu-152 标准源 | 标准源 | Eu-152 | 778.904 | 2611 | 2632 | 2613 | 2630 | 310439 | 303805 | -2.14 | 299805 | 290501 | -3.1 | 0.1927 | 0.2956 | 5.1645E+04 | 46.7752 | 合格 (PASS)
7 | Eu-152 标准源 | 标准源 | Eu-152 | 964.057 | 3233 | 3257 | 3235 | 3255 | 279922 | 285146 | 1.87 | 270405 | 263134 | -2.69 | 0.2028 | 0.3475 | 4.5667E+04 | 43.9024 | 合格 (PASS)
8 | Eu-152 标准源 | 标准源 | Eu-152 | 1112.076 | 3730 | 3756 | 3733 | 3754 | 259446 | 262096 | 1.02 | 249546 | 233383 | -6.48 | 0.2125 | 0.3977 | 4.5924E+04 | 40.3535 | 合格 (PASS)
9 | Eu-152 标准源 | 标准源 | Eu-152 | 1408.013 | 4724 | 4754 | 4727 | 4751 | 316005 | 326985 | 3.47 | 311711 | 301339 | -3.33 | 0.1829 | 0.2881 | 4.4021E+04 | 50.344 | 合格 (PASS)
10 | Co-60+Eu-152 标准源 | 标准源 | Eu-152 | 121.782 | 404 | 415 | 404 | 416 | 1616929 | 1677205 | 3.73 | 1570429 | 1517950 | -3.34 | 0.0834 | 0.1195 | 1.7261E+04 | 299.9601 | 合格 (PASS)
11 | Co-60+Eu-152 标准源 | 标准源 | Eu-152 | 244.697 | 817 | 830 | 817 | 830 | 269684 | 278979 | 3.45 | 256613 | 249994 | -2.58 | 0.2132 | 0.3661 | 5.7803E+04 | 49.8941 | 合格 (PASS)
12 | Co-60+Eu-152 标准源 | 标准源 | Eu-152 | 344.279 | 1151 | 1166 | 1166 | 1168 | 1097282 | 1202 | -99.89 | 1074433 | 0 | -100 | 0.0996 | 15100.4967 | 7.2781E-10 | 0.215 | 关注
13 | Co-60+Eu-152 标准源 | 标准源 | Eu-152 | 778.904 | 2611 | 2632 | 2613 | 2631 | 267599 | 259791 | -2.92 | 255854 | 246328 | -3.72 | 0.2119 | 0.3597 | 5.0868E+04 | 46.4624 | 合格 (PASS)
14 | Co-60+Eu-152 标准源 | 标准源 | Eu-152 | 964.057 | 3233 | 3257 | 3235 | 3255 | 243386 | 242886 | -0.21 | 230155 | 222071 | -3.51 | 0.2274 | 0.4316 | 4.4769E+04 | 43.4389 | 合格 (PASS)
15 | Co-60+Eu-152 标准源 | 标准源 | Eu-152 | 1112.076 | 3730 | 3756 | 3732 | 3754 | 225025 | 225104 | 0.04 | 212487 | 200478 | -5.65 | 0.2372 | 0.4811 | 4.5824E+04 | 40.2588 | 合格 (PASS)
16 | Co-60+Eu-152 标准源 | 标准源 | Co-60 | 1173.228 | 3935 | 3962 | 3938 | 3959 | 317010 | 309920 | -2.24 | 307876 | 294853 | -4.23 | 0.1885 | 0.2917 | 9.4578E+03 | 55.4277 | 合格 (PASS)
17 | Co-60+Eu-152 标准源 | 标准源 | Co-60 | 1332.492 | 4470 | 4500 | 4473 | 4496 | 282785 | 280982 | -0.64 | 278531 | 268375 | -3.65 | 0.1939 | 0.2687 | 9.1492E+03 | 50.2523 | 合格 (PASS)
18 | Co-60+Eu-152 标准源 | 标准源 | Eu-152 | 1408.013 | 4724 | 4754 | 4727 | 4751 | 269730 | 278048 | 3.08 | 265512 | 255020 | -3.95 | 0.1988 | 0.3234 | 4.3275E+04 | 49.7276 | 合格 (PASS)
19 | Ba-133+Cs-137 标准源 | 标准源 | Ba-133 | 80.998 | 267 | 278 | 267 | 277 | 407277 | 426413 | 4.7 | 378904 | 346734 | -8.49 | 0.1821 | 0.2887 | 1.7707E+03 | 14.806 | 合格 (PASS)
20 | Ba-133+Cs-137 标准源 | 标准源 | Ba-133 | 356.013 | 1191 | 1205 | 1192 | 1204 | 622991 | 623630 | 0.1 | 617335 | 603911 | -2.17 | 0.129 | 0.1508 | 3.2747E+03 | 21.6538 | 合格 (PASS)
21 | Ba-133+Cs-137 标准源 | 标准源 | Cs-137 | 661.657 | 2217 | 2237 | 2219 | 2235 | 560605 | 560404 | -0.04 | 558234 | 549144 | -1.63 | 0.1347 | 0.147 | 3.1348E+03 | 19.4585 | 合格 (PASS)
22 | Cs-137+I-131 水样 | 标准源 | I-131 | 284.305 | 950 | 963 | 950 | 963 | 470 | 490 | 4.27 | 262 | 273 | 4.2 | 39.5841 | 33.6698 | 1.4539E+01 | 0.017 | 合格 (PASS)
23 | Cs-137+I-131 水样 | 标准源 | I-131 | 364.489 | 1219 | 1234 | 1221 | 1233 | 4873 | 4822 | -1.04 | 4649 | 4713 | 1.38 | 1.578 | 2.0986 | 1.9529E+01 | 0.1674 | 合格 (PASS)
24 | Cs-137+I-131 水样 | 标准源 | I-131 | 636.989 | 2134 | 2153 | 2137 | 2153 | 380 | 390 | 2.5 | 304 | 295 | -2.96 | 8.5567 | 18.6918 | 1.6541E+01 | 0.0135 | 合格 (PASS)
25 | Cs-137+I-131 水样 | 标准源 | Cs-137 | 661.657 | 2217 | 2237 | 2221 | 2235 | 18080 | 18787 | 3.91 | 17998 | 18278 | 1.56 | 0.7505 | 0.825 | 1.0434E+02 | 0.6523 | 合格 (PASS)
26 | 测试样1 | 测试样 | U-238 | 63.29 | 216 | 235 | 216 | 235 | 331 | 880 | 165.86 | 148 | 170 | 14.86 | 0 | 0 | 2.5426E+01 | 0.0079 | 关注
27 | 测试样1 | 测试样 | U-235 | 84.214 | 291 | 310 | 291 | 310 | 327 | 1103 | 237.31 | 111 | 356 | 220.72 | 0 | 19.4987 | 8.6796E+00 | 0.0165 | 关注
28 | 测试样1 | 测试样 | U-238 | 92.38 | 320 | 339 | 320 | 339 | 607 | 1275 | 110.05 | 353 | 365 | 3.4 | 24.6903 | 17.6388 | 2.1192E+01 | 0.0169 | 关注
29 | 测试样1 | 测试样 | U-235 | 143.76 | 504 | 523 | 504 | 523 | 901 | 901 | 0 | 86 | 81 | -5.81 | 0 | 0 | 6.5559E-01 | 0.0037 | 合格 (PASS)
30 | 测试样1 | 测试样 | Cs-137 | 661.657 | 2354 | 2381 | 2354 | 2381 | 2299 | 2454 | 6.74 | 2232 | 2226 | -0.27 | 2.2144 | 2.7773 | 1.6943E+01 | 0.1031 | 关注
31 | 测试样1 | 测试样 | Co-60 | 1173.228 | 4181 | 4217 | 4181 | 4217 | 292 | 364 | 24.66 | 277 | 272 | -1.99 | 6.5206 | 0 | 2.2544E+00 | 0.0126 | 关注
32 | 测试样1 | 测试样 | Co-60 | 1332.492 | 4750 | 4788 | 4750 | 4788 | 282 | 315 | 11.7 | 281 | 296 | 5.16 | 6.027 | 0 | 2.6078E+00 | 0.0137 | 关注
33 | 测试样2 | 测试样 | U-238 | 63.29 | 216 | 235 | 216 | 235 | 777 | 2161 | 178.12 | 202 | 221 | 9.41 | 0 | 0 | 2.7265E+01 | 0.0084 | 关注
34 | 测试样2 | 测试样 | U-235 | 84.214 | 291 | 310 | 291 | 310 | 909 | 2726 | 199.89 | 264 | 374 | 41.67 | 0 | 27.2281 | 7.5214E+00 | 0.0143 | 关注
35 | 测试样2 | 测试样 | U-238 | 92.38 | 320 | 339 | 320 | 339 | 1244 | 2945 | 136.74 | 563 | 562 | -0.27 | 0 | 19.2846 | 2.6891E+01 | 0.0214 | 关注
36 | 测试样2 | 测试样 | Eu-152 | 121.782 | 425 | 444 | 425 | 444 | 2591 | 2591 | 0 | 57 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 关注
37 | 测试样2 | 测试样 | U-235 | 143.76 | 504 | 523 | 504 | 523 | 1068 | 2585 | 142.04 | 216 | 245 | 13.43 | 0 | 0 | 1.6357E+00 | 0.0094 | 关注
38 | 测试样2 | 测试样 | U-235 | 163.356 | 574 | 594 | 574 | 594 | 820 | 2680 | 226.83 | 111 | 139 | 25.23 | 0 | 0 | 2.4188E+00 | 0.0053 | 关注
39 | 测试样2 | 测试样 | Eu-152 | 244.697 | 864 | 885 | 864 | 885 | 2531 | 2531 | 0 | 172 | 254 | 47.67 | 0 | 0 | 1.2540E+01 | 0.0097 | 关注
40 | 测试样2 | 测试样 | Eu-152 | 344.279 | 1220 | 1243 | 1220 | 1243 | 2141 | 2141 | 0 | 145 | 29 | -80 | 0 | 0 | 4.7019E-01 | 0.0011 | 关注
41 | 测试样2 | 测试样 | Cs-137 | 661.657 | 2354 | 2381 | 2354 | 2381 | 44781 | 46593 | 4.05 | 44587 | 45492 | 2.03 | 0.4767 | 0.5154 | 2.8561E+02 | 1.7372 | 合格 (PASS)
42 | 测试样2 | 测试样 | Eu-152 | 778.904 | 2772 | 2802 | 2772 | 2802 | 173 | 173 | 0 | 39 | 64 | 65.38 | 0 | 0 | 2.8441E+00 | 0.0025 | 合格 (PASS)
43 | 测试样2 | 测试样 | Eu-152 | 964.057 | 3434 | 3466 | 3434 | 3466 | 134 | 134 | 0 | 18 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 合格 (PASS)
44 | 测试样2 | 测试样 | Co-60 | 1173.228 | 4181 | 4217 | 4181 | 4217 | 89 | 89 | 0 | 21 | 15 | -28.57 | 0 | 0 | 1.0274E-01 | 0.0006 | 合格 (PASS)
45 | 测试样3 | 测试样 | U-238 | 63.29 | 216 | 235 | 216 | 235 | 533 | 1608 | 201.69 | 183 | 228 | 24.59 | 0 | 0 | 2.5575E+01 | 0.0079 | 关注
46 | 测试样3 | 测试样 | U-235 | 84.214 | 291 | 310 | 291 | 310 | 745 | 2027 | 172.08 | 254 | 536 | 110.83 | 0 | 18.2245 | 9.7919E+00 | 0.0186 | 关注
47 | 测试样3 | 测试样 | U-238 | 92.38 | 320 | 339 | 320 | 339 | 942 | 2111 | 124.1 | 549 | 624 | 13.57 | 19.4846 | 13.7966 | 2.7150E+01 | 0.0216 | 关注
48 | 测试样3 | 测试样 | Eu-152 | 121.782 | 425 | 444 | 425 | 444 | 1573 | 1573 | 0 | 63 | 53 | -15.87 | 0 | 0 | 1.1701E-01 | 0.0018 | 合格 (PASS)
49 | 测试样3 | 测试样 | U-235 | 143.76 | 504 | 523 | 504 | 523 | 716 | 1751 | 144.55 | 150 | 91 | -39.33 | 0 | 0 | 5.5240E-01 | 0.0032 | 关注
50 | 测试样3 | 测试样 | U-235 | 163.356 | 574 | 594 | 574 | 594 | 473 | 1657 | 250.32 | 124 | 260 | 110.08 | 0 | 0 | 4.1216E+00 | 0.009 | 关注
51 | 测试样3 | 测试样 | Eu-152 | 244.697 | 864 | 885 | 864 | 885 | 639 | 1397 | 118.62 | 82 | 99 | 20.73 | 0 | 0 | 4.4441E+00 | 0.0034 | 关注
52 | 测试样3 | 测试样 | Cs-137 | 661.657 | 2354 | 2381 | 2354 | 2381 | 14230 | 14252 | 0.15 | 14126 | 13931 | -1.38 | 0.8507 | 0.9115 | 7.9525E+01 | 0.4837 | 合格 (PASS)
53 | 测试样3 | 测试样 | Eu-152 | 778.904 | 2772 | 2802 | 2772 | 2802 | 163 | 163 | 0 | 15 | 39 | 160 | 0 | 0 | 1.5636E+00 | 0.0014 | 合格 (PASS)
54 | 测试样3 | 测试样 | Eu-152 | 964.057 | 3434 | 3466 | 3434 | 3466 | 161 | 161 | 0 | 31 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 合格 (PASS)
55 | 测试样3 | 测试样 | Co-60 | 1173.228 | 4181 | 4217 | 4181 | 4217 | 202 | 202 | 0 | 95 | 91 | -4.21 | 0 | 0 | 5.6670E-01 | 0.0032 | 合格 (PASS)
56 | 测试样3 | 测试样 | Co-60 | 1332.492 | 4750 | 4788 | 4750 | 4788 | 146 | 146 | 0 | 64 | 88 | 36.72 | 0 | 0 | 5.7914E-01 | 0.003 | 合格 (PASS)
57 | 测试样4 | 测试样 | U-238 | 63.29 | 216 | 235 | 216 | 235 | 474 | 1097 | 131.43 | 192 | 157 | -18.23 | 0 | 0 | 1.7611E+01 | 0.0055 | 关注
58 | 测试样4 | 测试样 | U-235 | 84.214 | 291 | 310 | 291 | 310 | 456 | 1377 | 201.97 | 151 | 386 | 155.96 | 0 | 20.9721 | 7.0674E+00 | 0.0134 | 关注
59 | 测试样4 | 测试样 | U-238 | 92.38 | 320 | 339 | 320 | 339 | 762 | 1496 | 96.33 | 504 | 492 | -2.48 | 11.2507 | 14.2824 | 2.1402E+01 | 0.0171 | 关注
60 | 测试样4 | 测试样 | Eu-152 | 121.782 | 425 | 444 | 425 | 444 | 1028 | 1028 | 0 | 94 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 关注
61 | 测试样4 | 测试样 | U-235 | 143.76 | 504 | 523 | 504 | 523 | 390 | 1065 | 173.08 | 84 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 关注
62 | 测试样4 | 测试样 | U-235 | 163.356 | 574 | 594 | 574 | 594 | 462 | 1064 | 130.3 | 99 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 关注
63 | 测试样4 | 测试样 | Eu-152 | 244.697 | 864 | 885 | 864 | 885 | 915 | 915 | 0 | 89 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 关注
64 | 测试样4 | 测试样 | Eu-152 | 344.279 | 1220 | 1243 | 1220 | 1243 | 713 | 713 | 0 | 79 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 关注
65 | 测试样4 | 测试样 | Cs-137 | 661.657 | 2354 | 2381 | 2354 | 2381 | 1316 | 1479 | 12.39 | 1253 | 1244 | -0.76 | 3.0453 | 4.3599 | 7.0985E+00 | 0.0432 | 关注
66 | 测试样4 | 测试样 | Eu-152 | 778.904 | 2772 | 2802 | 2772 | 2802 | 177 | 177 | 0 | 29 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 合格 (PASS)
67 | 测试样4 | 测试样 | Eu-152 | 964.057 | 3434 | 3466 | 3434 | 3466 | 131 | 131 | 0 | 33 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 合格 (PASS)
68 | 测试样4 | 测试样 | Co-60 | 1173.228 | 4181 | 4217 | 4181 | 4217 | 108 | 108 | 0 | 28 | 16 | -44.64 | 0 | 0 | 9.6526E-02 | 0.0005 | 合格 (PASS)
69 | 测试样4 | 测试样 | Co-60 | 1332.492 | 4750 | 4788 | 4750 | 4788 | 94 | 94 | 0 | 18 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 合格 (PASS)
70 | 测试样5 | 测试样 | U-238 | 63.29 | 216 | 235 | 216 | 235 | 718 | 2268 | 215.88 | 209 | 358 | 71.29 | 0 | 0 | 4.2115E+01 | 0.013 | 关注
71 | 测试样5 | 测试样 | U-235 | 84.214 | 291 | 310 | 291 | 310 | 1244 | 2801 | 125.16 | 275 | 362 | 31.64 | 0 | 32.8462 | 6.9420E+00 | 0.0132 | 关注
72 | 测试样5 | 测试样 | U-238 | 92.38 | 320 | 339 | 320 | 339 | 1078 | 2874 | 166.6 | 519 | 710 | 36.71 | 0 | 14.7138 | 3.2401E+01 | 0.0258 | 关注
73 | 测试样5 | 测试样 | Eu-152 | 121.782 | 425 | 444 | 425 | 444 | 2629 | 2629 | 0 | 52 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 关注
74 | 测试样5 | 测试样 | U-235 | 143.76 | 504 | 523 | 504 | 523 | 2682 | 2682 | 0 | 38 | 52 | 36.84 | 0 | 0 | 3.3104E-01 | 0.0019 | 合格 (PASS)
75 | 测试样5 | 测试样 | U-235 | 163.356 | 574 | 594 | 574 | 594 | 2688 | 2688 | 0 | 99 | 242 | 143.94 | 0 | 0 | 4.0072E+00 | 0.0088 | 关注
76 | 测试样5 | 测试样 | Eu-152 | 244.697 | 864 | 885 | 864 | 885 | 2596 | 2596 | 0 | 107 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 关注
77 | 测试样5 | 测试样 | Eu-152 | 344.279 | 1220 | 1243 | 1220 | 1243 | 2169 | 2169 | 0 | 84 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 关注
78 | 测试样5 | 测试样 | Cs-137 | 661.657 | 2354 | 2381 | 2354 | 2381 | 47459 | 49277 | 3.83 | 47260 | 48486 | 2.59 | 0.4629 | 0.4827 | 2.9027E+02 | 1.7656 | 合格 (PASS)
79 | 测试样5 | 测试样 | Eu-152 | 778.904 | 2772 | 2802 | 2772 | 2802 | 137 | 137 | 0 | 16 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 合格 (PASS)
80 | 测试样5 | 测试样 | Eu-152 | 964.057 | 3434 | 3466 | 3434 | 3466 | 149 | 149 | 0 | 36 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 合格 (PASS)
81 | 测试样5 | 测试样 | Co-60 | 1173.228 | 4181 | 4217 | 4181 | 4217 | 85 | 85 | 0 | 24 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 合格 (PASS)
82 | 测试样5 | 测试样 | Co-60 | 1332.492 | 4750 | 4788 | 4750 | 4788 | 76 | 76 | 0 | 31 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | - | 合格 (PASS)

## 核素识别-定性准确率
序号 | 数据集 | 类别 | 基准核素列表 | 实测识别核素 | 完全匹配 | 准确率 | 判定
1 | Co-60 标准源 | 标准源 | Co-60 | Co-60 | 100% 一致 | 100.0% | PASS
2 | Eu-152 标准源 | 标准源 | Eu-152 | Eu-152 | 100% 一致 | 100.0% | PASS
3 | Co-60+Eu-152 标准源 | 标准源 | Co-60, Eu-152 | Co-60, Eu-152 | 100% 一致 | 100.0% | PASS
4 | Ba-133+Cs-137 标准源 | 标准源 | Ba-133, Cs-137 | Ba-133, Cs-137 | 100% 一致 | 100.0% | PASS
5 | Cs-137+I-131 水样 | 标准源 | Cs-137, I-131 | Cs-137, I-131 | 100% 一致 | 100.0% | PASS
6 | 测试样1 | 测试样 | Co-60, Cs-137, U-235, U-238 | Co-60, Cs-137, U-235, U-238 | 100% 一致 | 100.0% | PASS
7 | 测试样2 | 测试样 | Co-60, Cs-137, Eu-152, U-235, U-238 | Co-60, Cs-137, Eu-152, U-235, U-238 | 100% 一致 | 100.0% | PASS
8 | 测试样3 | 测试样 | Co-60, Cs-137, Eu-152, U-235, U-238 | Co-60, Cs-137, Eu-152, U-235, U-238 | 100% 一致 | 100.0% | PASS
9 | 测试样4 | 测试样 | Co-60, Cs-137, Eu-152, U-235, U-238 | Co-60, Cs-137, Eu-152, U-235, U-238 | 100% 一致 | 100.0% | PASS
10 | 测试样5 | 测试样 | Co-60, Cs-137, Eu-152, U-235, U-238 | Co-60, Cs-137, Eu-152, U-235, U-238 | 100% 一致 | 100.0% | PASS

## 镭钍钾-土壤比活度比对
序号 | 样品名称 | 核素 | 样品质量(kg) | 参考比活度(Bq/kg) | 实测比活度(Bq/kg) | 绝对偏差(Bq/kg) | 相对误差(%) | 标准要求误差 | 实测活度(Bq) | 不确定度(%) | 达标判定
1 | 镭钍钾1 | Th-232 | 0.334 | 22.402 | 22.9725 | 0.5705 | 2.55 | ≤ 5.0% | 7.6728 | 5.28 | 优秀 (<5%)
2 | 镭钍钾1 | Ra-226 | 0.334 | 55.293 | 55.5828 | 0.2898 | 0.52 | ≤ 5.0% | 18.5646 | 3.65 | 优秀 (<5%)
3 | 镭钍钾1 | K-40 | 0.334 | 398.01 | 400.8678 | 2.8578 | 0.72 | ≤ 5.0% | 133.8898 | 3.64 | 优秀 (<5%)
4 | 镭钍钾2 | Th-232 | 0.245 | 31.016 | 33.194 | 2.178 | 7.02 | ≤ 5.0% | 8.1325 | 4.02 | 合格
5 | 镭钍钾2 | Ra-226 | 0.245 | 68.298 | 66.4876 | -1.8104 | -2.65 | ≤ 5.0% | 16.2895 | 3.55 | 优秀 (<5%)
6 | 镭钍钾2 | K-40 | 0.245 | 525.87 | 514.1299 | -11.7401 | -2.23 | ≤ 5.0% | 125.9618 | 3.29 | 优秀 (<5%)
7 | 镭钍钾3 | Th-232 | 0.244 | 15.762 | 17.8822 | 2.1202 | 13.45 | ≤ 5.0% | 4.3632 | 4.26 | 偏离
8 | 镭钍钾3 | Ra-226 | 0.244 | 45.779 | 45.8217 | 0.0427 | 0.09 | ≤ 5.0% | 11.1805 | 2.94 | 优秀 (<5%)
9 | 镭钍钾3 | K-40 | 0.244 | 289.81 | 293.5408 | 3.7308 | 1.29 | ≤ 5.0% | 71.624 | 3.06 | 优秀 (<5%)
10 | 镭钍钾4 | Th-232 | 0.264 | 16.978 | 17.5464 | 0.5684 | 3.35 | ≤ 5.0% | 4.6322 | 7.58 | 优秀 (<5%)
11 | 镭钍钾4 | Ra-226 | 0.264 | 55.847 | 52.8896 | -2.9574 | -5.3 | ≤ 5.0% | 13.9629 | 4.56 | 合格
12 | 镭钍钾4 | K-40 | 0.264 | 326.6 | 310.6781 | -15.9219 | -4.88 | ≤ 5.0% | 82.019 | 5.42 | 优秀 (<5%)
13 | 镭钍钾5 | Th-232 | 0.31 | 19.337 | 19.9074 | 0.5704 | 2.95 | ≤ 5.0% | 6.1713 | 5.75 | 优秀 (<5%)
14 | 镭钍钾5 | Ra-226 | 0.31 | 53.662 | 54.7622 | 1.1002 | 2.05 | ≤ 5.0% | 16.9763 | 3.9 | 优秀 (<5%)
15 | 镭钍钾5 | K-40 | 0.31 | 355.97 | 369.1482 | 13.1782 | 3.7 | ≤ 5.0% | 114.4359 | 3.88 | 优秀 (<5%)